附件一
[bookmark: _GoBack]洁净电热蒸汽发生器采购需求
一、技术参数
1、本设备主要承担消毒供应中心脉动真空灭菌器、全自动清洗消毒器等关键设备所需的洁净蒸汽供给。
2、设备主体采用优质不锈钢无缝钢管材质，通过多管贯流式结构设计，运用气体保护焊接技术精心打造。
★3、功率≤120Kw，产汽量≥160Kg/h。
4、从开机到加热至额定压力(0.65MPa)，仅需5分钟。
▲5、水容积＜50L,属于D级锅炉（提供设备铭牌）。
6、设计压力≥0.7Mpa、设计温度≥170℃,确保设备运行的安全性和稳定性。
7、水源供应:纯水，电导率≤5us/cm。
8、显示系统：≥3.2英寸液晶屏，提供温度、压力、时间、运行状态、故障报警显示。
9、液位计采用磁翻板液位计（提供设备实物照片），确保测量精度高，安全性能稳定。
▲10、设备面板设有电源、运行、注水、加热、报警等状态指示灯，并配备应急手工注水按钮（提供设备实物照片）。
11、急停功能：设备操作端设有急停按钮，通过分离脱扣机制可迅速切断设备总电源。
12、排污功能：采用自动排污与手动排污相结合的双排污系统，有效提升蒸汽洁净度；排污周期时间可根据实际需要进行调节。
13、在标准要求上，本设备严格符合 WS310-2016 及 GB8599 医用蒸汽冷凝水水质标准。
14、配置要求，本设备包括主机 1 台、安全阀 1 个、压力表 1 个。
▲15、服务要求：产品制造商应具备特种设备生产许可证，并提供许可范围须包含压力容器制造及工业管道安装资质该许可证的复印件佐证。
16、中标供应商负责老设备拆除及新设备安装所需要的给排水管路、蒸汽管道、配电电缆的改造，并负责首次使用安全阀及压力表的校检工作。
二、评分标准
	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	0.3

	技术部分
	0.6

	商务部分
	0.1

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	价格部分(F3、满分为 100 分)

	投标报价

	100
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×报价权重分评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内(30 分钟内)提供书面说明,必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	



技术部分（F1、满分为 100 分）
	



技术参数响应
	



90
	投标人所投产品技术条款及商务条款符合招标文件要求的，计100分；重要参数（▲条款）有负偏离的（包括：配置不详、提供的证明资料欠缺，技术参数描述不清楚或有负偏离、技术响应缺漏项，视同负偏离处理），每一项扣 10 分，扣完为止；一般参数（非“★”和非“▲”条款）有负偏离的（包括： 配置不详、技术参数描述不清楚或有负偏离、技术响应缺漏项，视同负偏离处理）， 每一项扣 5 分，扣完为止；“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

	
	
	10
	投标人所投电热蒸汽发生器须与采购人现有脉动真空灭菌器、全自动清洗消毒器等设备完全兼容，保证蒸汽供应接口、压力参数、流量参数等技术指标与原有灭菌设备匹配，能够实现无缝对接和安全运行。投标人须在投标文件中提供兼容性承诺函及技术匹配方案，并在中标后配合采购人进行现场联调测试，确保兼容性满足实际使用要求。

	商务部分(F2、满分为 100 分)
	类似业绩
	50
	投标人提供所投同产品近三年（以投标截止时间前 36 个月内为准）所投同型号设备在二级医院的供货业绩，每提供1份计 10分，最高计50分，须提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全不计分。

	
	售后服务方案

	50
	根据投标人所提供的售后服务方案（包括但不限于：项目实施方案、售后服务团队及培训方案、售后服务保障、备品备件、售后时间安排和应急响应及到现场时间、故障处理技术支持服务）等进行综合评审：方案内容描述完整、科学合理、层次细化、有针对性、可操作性强的，符合本项目实际情况且方案不存在缺漏项或缺陷的计 50 分；有内容缺漏项的每处扣 5分；有内容缺陷的每处扣 5分，未提供不计分。
（备注：1、缺漏项：是指未提供对应内容；
2、缺陷：是指描述不清、内容不完整、非专门针对本项目或者不适用本项目、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、无条理性等）






附件二：

投标报价表 
	序号
	采购项目名称
	
	采购编号
	

	1
	供应商
名称
	

	2
	数量
	 

	3
	总报价
人民币
	大写：                     元人民币整

小写：                     元人民币整

	4
	备注
	



说明：本表不要装订在响应文件内 ，单独密封递交
    
法定代表人或其委托代理人签字：
年   月    日


附件三：
投标人资格声明
致(采购人)：
按照遴选文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
四、我单位在参加本遴选项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。
五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：
2、我单位直接控股的其他法人单位如下：                            
3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：                      
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。
投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日





