附件一   
         射频治疗仪采购需求
  一、产品适用范围：适用于原发性三叉神经痛、椎间盘突出引起的疼痛治疗。
二、产品技术要求：
1、射频频率：460kHz士20kHz
2、射频输出功率：1W～50W，步进为1W
3、射频输出模式：多种射频通道输出模式，可分别实现单极、双极、四极的输出方式，一次最多可以完成4个靶点治疗。
4、射频治疗应用模式：具有单极、双极模式，具备4路射频输出通道，输出通道都能进行独立控制，分别显示多个电极功能及参数，并分别控制每个电极的参数保证治疗的安全。
5、具备两种射频输出模式：连续射频方式和脉冲射频方式；温度设置范围：30～95℃。
6、射频刺激模式：电流刺激、电压刺激两种模式
（1）电压刺激幅度：0.00V～10.00V，步进为0.01V；
（2）电流刺激幅度：0.00mA～10.00mA，步进为0.01mA
▲7、射频刺激模式：具有运动测试和感觉测试两种模式，可以实现单极刺激输出、双极刺激输出两种模式
（1）运动测试频率设置范围：1HZ-50HZ，步进为1HZ；
感觉测试频率设置范围50HZ-200HZ，步进为1HZ；
刺激脉宽：0.1ms～5.0ms，步进0.1ms。
▲8、脉冲射频电压：20Vp～150Vp，步进为1Vp。
9、脉冲射频频率：1～20Hz连续可调
▲10、脉冲射频脉宽：10～50ms 
11、射频输出定时：1s～1800s
12、射频输出计时方式：
（1）启动射频输出立即计时 
（2）检测温度达到设置温度时开始计时
▲13、设备温度检测范围：10℃～120℃。
14、温度保护功能：
（1）输出射频能量过程中，当治疗射频电极温度高于温度设置保护值时，自动停止输出能量；
（2）当治疗射频电极温度高于温度设置时，射频停止输出功率。
▲15、阻抗设置范围：20Ω～3000Ω
16、阻抗保护功能：
（1）当检测阻抗不在阻抗保护范围内时，不能启动输出射频能量
（2）在输出射频能量过程中，当检测阻抗不在阻抗保护范围内时，自动停止输出射频能量
17、开机时自动检测软硬件，检测通过后系统进入待机界面；检测到软硬件故障时，在菜单状态显示窗显示故障信息
18、中性电极连接检测：没有连接中性电极板时不能输出刺激和输出射频能量，保障治疗安全。
▲19、具备防除颤功能：I类设备，CF型应用部分；应用部分具备防除颤功能。
20、主机为≥12寸彩色液晶显示屏，界面简洁直观，图形/数字实时数字显示
21、触摸式操作，同时可使用飞梭调节参数，顺时针旋转飞梭可以递增调节参数，逆时针旋转飞梭可以递减调节参数
22、参数实时显示：温度、阻抗、功率、刺激参数等实时监测并显示，方便术者实时掌握治疗情况，保证手术的安全性。
23、病例管理/手术记录：友好的病例管理系统/手术关键数据记录/USB病例信息导出。
24、设备生产日期在半年内，设备使用年限≥ 8年；要求提供投标同型号产品铭牌证明。
25.设备拥有完善的售后服务，提供24小时售后服务热线。
三、射频电极技术要求：
▲ 1、要求有三类单独注册证
2、多种规格型号可选。
3、针管直径0.4mm～0.5mm。
4、针管长度69.5mm～218.5mm可选。
5、射频电极连接电缆,线缆长度1000mm～2200mm，至少3种长度可选。
四、一次性使用射频套管技术要求：
▲ 1、要求有三类单独注册证
2、多种规格型号
3、射频套管直径22G～20G，要求具有直针、弯针、尖针、钝针等至少4种类型可供临床选择。
4、针管规格20G、22G两种规格可选
5、针管长度50mm～200mm，至少6种长度可选可选。
五、商务需求：
售后服务:负责调试安装至设备正常运转，接入医院信息化系统。设备质保二年，设备验收合格后开始计算，质保期满后提供终身维护及软件升级、零配件供应和维修（只收取零配件成本费，免收人工服务费），提供零部件供应价格清单。
2、故障响应：拥有完善的售后服务，提供24小时售后服务热线，电话远程连接提供及时的在线工程师技术支持故障响应到位时间4小时内，到位修复时间48小时内。
3、技术培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。培训内容至少包括：
①对使用操作人员提供的正常使用和简单维护培训，应提供系统的培训教材，保证培训质量。
②成交供应商除按要求现场培训外，适时提供远程指导等多种培训方式。
4、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。
5、本项目的安装由成交供应商负责，成交供应商应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，并提供设备操作流程牌。
6、对于验收不合格的，采购人有权退货，由此带来的一切损失由中标人自行负责。验收合格的，验收报告作为申请支付货款的依据。
7、设备使用年限：≧8年
8、设备生产日期：生产日期在6个月以内。
六、射频治疗仪配置单要求
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	射频治疗仪 
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	中性电极电缆 
	
	1 
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	中性电极短电缆 
	
	1 
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	4 
	脚踏开关 
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	5 
	电位均衡导线 
	
	1 
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	7 
	一次性使用射频套管 
	50mm
	5 
	支 

	8
	一次性使用射频套管
	100mm
	5
	支
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	一次性使用射频套管
	145mm
	5 
	支 
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	射频电极 
	69.5mm
	2 
	支 
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	射频电极 
	118mm
	2
	支 

	12
	射频电极 
	163mm
	2
	支
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	射频电极连接电缆 
	
	4 
	根 

	14 
	随弃式中性电极 
	
	5 
	片 

	15
	电极消毒盒
	
	3
	套
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