附件一

核医学质控装备采购需求

一、核医学科质控装备分项参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 铅当量（mmPb） | 质保年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X/γ剂量率监测仪 | 1.探测射线：X，γ 2.灵敏度：1.7cps/μSv/h 3.测量范围：0.1μSv/h～10mSv/h 4.响应时间：1s 5.相对固有误差：≤±5%（137Cs） 6.能量响应：45keV～3MeV 7.报警功能：超阈值报警、欠压报警、过载报警 8.温湿特性：-10℃～+50℃ RH 95% （35℃） 9.外形尺寸：220×70×160mm 10.供电方式：主机内置电池，可连续工作48小时以上；功耗<240mW 11.外壳防护等级：IP64 12.重量：1.2Kg | 1 | 台 | / | 1 |
| 2 | 活度计 | 1、能量范围：25Kev以上的X、Y及其1Mev以上的β核素。 2、量程范围：1μCi-6Ci(99mTc) 3、显示分辨：1μCi 4、测量精度：1—2%±1字。 5、可采用居里(Ci)或贝可(Bq)两种显示单位方式。 6、测量速度 ：3-5秒。 7、几何响应：样品轴向变动2cm,读数变动±0.5%。 | 1 | 台 | / | 1 |
| 3 | 个人剂量报警仪 | 探测器：GM管探测器，有能量补偿 2.测量范围： 剂量当量率：Hp（10）0.1μSv/h-30mSv/h； 累积剂量当量：Hp（10）0.0μSv-9999mSv4. 3.累积剂量当量响应误差：量程范围内＜±15%（137Cs） 4.能量响应：50keV-1.3MeV 5.报警功能：有剂量率、累计剂量、工作时间等报警功能，报警阈值连续可调 6.工作时间：充满电一次可连续工作时间：200小时左右 7.温湿度特性：温度：-10℃~ 50℃；湿度：0~95%RH（30℃无凝结） 8.尺寸：75mm*50mm*17.5mm（不含背夹） 9.重量：50g（不含背夹） | 3 | 台 | / | 1 |
| 4 | X/γ个人剂量计 |  | 3 | 个 | / |  |
| 5 | 表面污染监测仪 | 1.探测器:端窗云母盖革管探测器 2.探测面积:直径45mm 3.测量范围:剂量率：0.10μSv/h～1mSv/h 剂量: 0μSv～10μSv 4.灵敏度:＞5800 CPM/(mR/h)，相对于60Co 5.能量响应：30keV～3.0MeV 6.相对误差:＜5%(在1mSv/h时) 7.电源:2节2号电池 8.功耗:＜70mW(含显示器背光耗电） 9.温度特性:-10℃～+50℃≤±10% 10.外形尺寸:253*85*65(mm) 11.重量:约500g(含电池) | 1 | 台 | / | 1 |
| 6 | 放射源存储保险箱 | 双控双锁，两人同开，尺寸规格500*400*650mm | 1 | 套 | / | 1 |
| 7 | 去污套装 | 1）20加仑纤维大桶 1个； 2）一次性鞋套 2套； 3）防毒面具 2个； 4）过滤器 4个； 5）可重复使用手套 2副； 6）放射性清洗剂 1瓶； 7）其他应急清洁用具 1组； | 1 | 套 | / | 1 |
| 8 | 远距离操作工具 | 不锈钢长柄夹；可变角度夹取，长度1200mm | 2 | 套 | / | 1 |
| 9 | 橡皮泥或橡胶板（≥3mm） | 橡胶板≥3mm厚度 | 1 | 套 | / | 1 |
| 10 | 防护玻璃眼镜 | 3mm有机玻璃防护眼镜 | 3 | 套 | 3mm有机玻璃 | 1 |
| 11 | 防护面罩 | 医用防护面罩 | 3 | 套 | / | 1 |
| 12 | 铅废物桶 | 外径规格300*500mm；5mmpb核辐射防护，内外采用不锈钢材料制作；顶部带滑盖，上盖及箱体两侧配有提手。特制承重脚轮。 | 5 | 个 | 5mmPb | 1 |
| 13 | 放射性废物衰变桶/箱 | 外观尺寸1000×500×650(H)mm，铅板15mmPb防护层，承重滑动上盖，承重把手，内外304不锈钢饰面，特制带刹车承重万向脚轮； | 1 | 套 | 10mmPb | 1 |
| 14 | 铅衣架 | 1200*600*1200mm不锈钢制作 | 1 | 套 |  | 1 |
| 15 | 污染防护服 |  | 3 | 套 | / | 1 |
| 16 | 标识标牌/警示灯/工作提示灯 | 按核医学科场所配置相应的指示灯，防辐射警示标牌、工作警示灯； | 1 | 组 | / | 1年 |

二、商务需求

1、售后服务:负责调试安装至设备正常运转，设备质保一年，设备验收合格后开始计算，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，质保期满后提供终身维护及零配件供应和维修（保修期外只收取零配件成本费，免收人工服务费），提供零部件供应价格清单

2、故障响应：电话远程连接提供及时的在线工程师技术支持故障响应到位时间4小时内，到位修复时间48小时内

3、技术培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。培训内容至少包括：

①对使用操作人员提供的正常使用和简单维护培训，应提供系统的培训教材，保证培训质量

②成交供应商除按要求现场培训外，适时提供远程指导等多种培训方式

4、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指人员验证后方可开箱

5、本项目的安装由成交供应商负责，成交供应商应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持

6、对于验收不合格的，采购人有权退货，由此带来的一切损失由中标人自行负责。验收合格的，验收报告作为申请支付货款的依据。

7、设备使用年限：≧5年

8、设备生产日期：生产日期在一年以内

9、提供零部件供应价格清单