附件一
核医学质控装备采购需求
一、核医学科质控装备分项参数
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	铅当量（mmPb）
	质保年限（年） 

	1
	X/γ剂量率监测仪
	1.探测射线：X，γ
2.灵敏度：1.7cps/μSv/h
3.测量范围：0.1μSv/h～10mSv/h
4.响应时间：1s
5.相对固有误差：≤±5%（137Cs）
6.能量响应：45keV～3MeV
7.报警功能：超阈值报警、欠压报警、过载报警
8.温湿特性：-10℃～+50℃ RH 95% （35℃）
9.外形尺寸：220×70×160mm
10.供电方式：主机内置电池，可连续工作48小时以上；功耗<240mW
11.外壳防护等级：IP64
12.重量：1.2Kg
	1
	台
	/
	1

	2
	活度计
	1、能量范围：25Kev以上的X、Y及其1Mev以上的β核素。
2、量程范围：1μCi-6Ci(99mTc)
3、显示分辨：1μCi
4、测量精度：1—2%±1字。
5、可采用居里(Ci)或贝可(Bq)两种显示单位方式。
6、测量速度 ：3-5秒。
7、几何响应：样品轴向变动2cm,读数变动±0.5%。
	1
	台
	/
	1

	3
	个人剂量报警仪
	探测器：GM管探测器，有能量补偿
2.测量范围：
剂量当量率：Hp（10）0.1μSv/h-30mSv/h；
  累积剂量当量：Hp（10）0.0μSv-9999mSv4.
3.累积剂量当量响应误差：量程范围内＜±15%（137Cs）
4.能量响应：50keV-1.3MeV
5.报警功能：有剂量率、累计剂量、工作时间等报警功能，报警阈值连续可调
6.工作时间：充满电一次可连续工作时间：200小时左右
7.温湿度特性：温度：-10℃~ 50℃；湿度：0~95%RH（30℃无凝结）
8.尺寸：75mm*50mm*17.5mm（不含背夹）
9.重量：50g（不含背夹）
	3
	台
	/
	1

	4
	X/γ个人剂量计
	
	3
	个
	/
	

	5
	表面污染监测仪
	1.探测器:端窗云母盖革管探测器 
2.探测面积:直径45mm
3.测量范围:剂量率：0.10μSv/h～1mSv/h 
            剂量: 0μSv～10μSv
4.灵敏度:＞5800 CPM/(mR/h)，相对于60Co
5.能量响应：30keV～3.0MeV 
6.相对误差:＜5%(在1mSv/h时) 
7.电源:2节2号电池 
8.功耗:＜70mW(含显示器背光耗电） 
9.温度特性:-10℃～+50℃≤±10% 
10.外形尺寸:253*85*65(mm) 
11.重量:约500g(含电池)
	1
	台
	/
	1

	6
	放射源存储保险箱
	双控双锁，两人同开，尺寸规格500*400*650mm
	1
	套
	/
	1

	7
	去污套装
	1）20加仑纤维大桶       1个；
2）一次性鞋套           2套；
3）防毒面具             2个；
4）过滤器               4个；
5）可重复使用手套       2副；
6）放射性清洗剂         1瓶；
7）其他应急清洁用具     1组；
	1
	套
	/
	1

	8
	远距离操作工具
	不锈钢长柄夹；可变角度夹取，长度1200mm
	2
	套
	/
	1

	9
	橡皮泥或橡胶板（≥3mm）
	橡胶板≥3mm厚度
	1
	套
	/
	1

	10
	防护玻璃眼镜
	3mm有机玻璃防护眼镜
	3
	套
	3mm有机玻璃
	1

	11
	防护面罩
	医用防护面罩
	3
	套
	/
	1

	12
	铅废物桶
	外径规格300*500mm；5mmpb核辐射防护，内外采用不锈钢材料制作；顶部带滑盖，上盖及箱体两侧配有提手。特制承重脚轮。
	5
	个
	5mmPb
	1

	13
	放射性废物衰变桶/箱
	外观尺寸1000×500×650(H)mm，铅板15mmPb防护层，承重滑动上盖，承重把手，内外304不锈钢饰面，特制带刹车承重万向脚轮；
	1
	套
	10mmPb
	1

	14
	铅衣架
	1200*600*1200mm不锈钢制作
	1
	套
	
	1

	15
	污染防护服           
	
	3
	套
	/
	1

	16
	标识标牌/警示灯/工作提示灯
	按核医学科场所配置相应的指示灯，防辐射警示标牌、工作警示灯；
	1
	组
	/
	1年


二、商务需求
1、售后服务:负责调试安装至设备正常运转，设备质保一年，设备验收合格后开始计算，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，质保期满后提供终身维护及零配件供应和维修（保修期外只收取零配件成本费，免收人工服务费），提供零部件供应价格清单
2、故障响应：电话远程连接提供及时的在线工程师技术支持故障响应到位时间4小时内，到位修复时间48小时内
3、技术培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。培训内容至少包括：
①对使用操作人员提供的正常使用和简单维护培训，应提供系统的培训教材，保证培训质量
②成交供应商除按要求现场培训外，适时提供远程指导等多种培训方式
4、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指人员验证后方可开箱
5、本项目的安装由成交供应商负责，成交供应商应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持
6、对于验收不合格的，采购人有权退货，由此带来的一切损失由中标人自行负责。验收合格的，验收报告作为申请支付货款的依据。
7、设备使用年限：≧5年
8、设备生产日期：生产日期在一年以内
9、提供零部件供应价格清单
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