附件一

| 核医学科医学装备采购需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 管理类别及技术参数 | 数量 | 单位 | 铅当量（mmPb） | 质保年限（年） |
| 1 | 甲状腺功能仪 | 技术参数： 1、本底计数率≤900cpm 2、点源灵敏度≥0.18（min·Bq）-1 3、时间稳定性≤2.5%/8h 4、窗口计数率 ≥0.14（min×Bq）-1； 5、两档增益控制：99mTc、131I 6、附带脉冲抑制器，能有效的降低周围环境及噪声污染对测量计数值的影响 7、手动或电动升降探头，升降范围：最低点位1.05米，最高点位1.25米。 8、探头可前后滑动（对位），带自动锁止机构，对位精确 9、悬挂式颈模型，操作灵活方便 10、高度智能化点源管理，软件自动开关高压，安全可靠 11、高度集成电子线路，仪器可靠、稳定 12、USB标准接口，高速数据传输 13、甲状小时动态摄碘功能测定可根据医院需求设置2小时、4小时、6小时、 24小时、48小时及72小时的甲状腺吸碘率。 14、甲状腺碘有效半衰期测定 15、甲状腺过氯酸钾释放试验 16、甲状腺抑制试验 17、甲状腺吸99mTc功能检查 18、同位素衰变计算器 | 1 | 台 | - | 1 |
| 2 | 铅橡胶衣 | 正穿长袖双面式0.5mmPb | 3 | 件 | 0.5mmPb | 1 |
| 3 | 铅橡胶围裙 | 0.5mmPb | 3 | 件 | 0.5mmPb | 1 |
| 4 | 铅橡胶颈套 | 0.5mmPb | 3 | 件 | 0.5mmPb | 1 |
| 5 | 铅橡胶帽子 | 0.35mmPb | 3 | 顶 | 0.35mmPb | 1 |