附件一：   

         射频治疗仪采购需求
  一、产品适用范围：适用于原发性三叉神经痛、椎间盘突出引起的疼痛治疗。

二、产品技术要求：

1、射频频率：460kHz士20kHz

2、射频输出功率：1W～50W，步进为1W

3、射频输出模式：多种射频通道输出模式，可分别实现单极、双极、四极的输出方式，一次最多可以完成4个靶点治疗

4、射频治疗应用模式：具有单极、双极模式，具备4路射频输出通道，输出通道都能进行独立控制，分别显示多个电极功能及参数，并分别控制每个电极的参数保证治疗的安全

5、具备两种射频输出模式：连续射频方式和脉冲射频方式；温度设置范围：30～95℃

6、射频刺激模式：电流刺激、电压刺激两种模式

（1）电压刺激幅度：0.00V～10.00V，步进为0.01V；

（2）电流刺激幅度：0.00mA～10.00mA，步进为0.01mA

▲7、射频刺激模式：具有运动测试和感觉测试两种模式，可以实现单极刺激输出、双极刺激输出两种模式

（1）运动测试频率设置范围：1HZ-50HZ，步进为1HZ；
感觉测试频率设置范围50HZ-200HZ，步进为1HZ；

刺激脉宽：0.1ms～5.0ms，步进0.1ms

▲8、脉冲射频电压：20Vp～≥99Vp，步进为1Vp。

9、脉冲射频频率：1～20Hz连续可调

▲10、脉冲射频脉宽：10～50ms 

11、射频输出定时：1s～1800s

12、射频输出计时方式：

（1）启动射频输出立即计时 

（2）检测温度达到设置温度时开始计时

▲13、设备温度检测范围：20℃～≥99℃

14、温度保护功能：

（1）输出射频能量过程中，当治疗射频电极温度高于温度设置保护值时，自动停止输出能量
（2）当治疗射频电极温度高于温度设置时，射频停止输出功率

▲15、阻抗设置范围：30Ω～3000Ω

16、阻抗保护功能：

（1）当检测阻抗不在阻抗保护范围内时，不能启动输出射频能量
（2）在输出射频能量过程中，当检测阻抗不在阻抗保护范围内时，自动停止输出射频能量
17、开机时自动检测软硬件，检测通过后系统进入待机界面；检测到软硬件故障时，在菜单状态显示窗显示故障信息

18、中性电极连接检测：没有连接中性电极板时不能输出刺激和输出射频能量，保障治疗安全

▲19、具备防除颤功能：I类设备，CF型应用部分；应用部分具备防除颤功能

20、主机为≥12寸彩色液晶显示屏，界面简洁直观，图形/数字实时数字显示

21、触摸式操作，同时可使用飞梭调节参数，顺时针旋转飞梭可以递增调节参数，逆时针旋转飞梭可以递减调节参数

22、参数实时显示：温度、阻抗、功率、刺激参数等实时监测并显示，方便术者实时掌握治疗情况，保证手术的安全性

23、病例管理/手术记录：友好的病例管理系统/手术关键数据记录/USB病例信息导出

24、设备生产日期在半年内，设备使用年限≥ 8年；要求提供投标同型号产品铭牌证明

25.设备拥有完善的售后服务，提供24小时售后服务热线

三、射频电极技术要求：

▲1、要求有三类单独注册证

2、至少有二种以上规格型号可选

3、针管直径0.4mm～0.5mm

4、针管长度69.5mm～218.5mm可选

5、射频电极连接电缆,线缆长度1000mm～2200mm，至少3种长度可选

四、一次性使用射频套管技术要求：

▲1、要求有三类单独注册证

2、至少有二种以上规格型号可选

3、射频套管直径22G～20G，要求具有直针、弯针、尖针、钝针等至少4种类型可供临床选择

4、针管规格20G、22G两种规格可选

5、针管长度50mm～200mm，至少6种长度可选可选

五、商务需求：

售后服务:负责调试安装至设备正常运转，接入医院信息化系统。设备质保二年，设备验收合格后开始计算，质保期满后提供终身维护及软件升级、零配件供应和维修（只收取零配件成本费，免收人工服务费），提供零部件供应价格清单

2、故障响应：拥有完善的售后服务，提供24小时售后服务热线，电话远程连接提供及时的在线工程师技术支持故障响应到位时间4小时内，到位修复时间48小时内

3、技术培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。培训内容至少包括：

①对使用操作人员提供的正常使用和简单维护培训，应提供系统的培训教材，保证培训质量

②成交供应商除按要求现场培训外，适时提供远程指导等多种培训方式

4、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱

5、本项目的安装由成交供应商负责，成交供应商应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，并提供设备操作流程牌

6、对于验收不合格的，采购人有权退货，由此带来的一切损失由中标人自行负责。验收合格的，验收报告作为申请支付货款的依据

7、设备使用年限：≧8年

8、设备生产日期：生产日期在6个月以内

六、射频治疗仪配置单要求：
	1 
	射频治疗仪 
	
	1 
	台 

	2 
	中性电极电缆 
	
	1 
	根 

	3 
	中性电极短电缆 
	
	1 
	根 

	4 
	脚踏开关 
	
	1 
	套 

	5 
	电位均衡导线 
	
	1 
	根 

	6 
	电线组件 
	
	1 
	根 

	7 
	一次性使用射频套管 
	50mm
	5 
	支 

	8
	一次性使用射频套管
	100mm
	5
	支

	9
	一次性使用射频套管
	145mm
	5 
	支 

	10 
	射频电极 
	配合50mm套管
	2 
	支 

	11 
	射频电极 
	配合100mm套管
	2
	支 

	12
	射频电极 
	配合145mm套管
	2
	支

	13 
	射频电极连接电缆 
	
	4 
	根 

	14 
	随弃式中性电极 
	
	5 
	片 

	15
	电极消毒盒
	
	3
	套


七、评分标准

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	0.3

	技术部分
	0.6

	商务部分
	0.1

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	价格部分(F3、满分为 100 分)


	投标报价


	100
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×报价权重分评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内(30 分钟内)提供书面说明,必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术部分（F1、满分为 100 分）
	技术参数响应
	100
	投标人所投产品技术条款及商务条款符合招标文件要求的，计100分；重要参数（▲条款）有负偏离的（包括：配置不详、提供的证明资料欠缺，技术参数描述不清楚或有负偏离、技术响应缺漏项，视同负偏离处理），每一项扣 10 分，扣完为止；一般参数（非“★”和非“▲”条款）有负偏离的（包括： 配置不详、技术参数描述不清楚或有负偏离、技术响应缺漏项，视同负偏离处理）， 每一项扣 5 分，扣完为止；“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

	商务部分(F2、满分为 100 分)
	类似业绩
	40
	投标人提供所投同产品近三年（以投标截止时间前 36 个月内为准）所投同型号设备在二级医院的供货业绩，每提供1份计 20分，最高计40分，须提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全不计分。

	
	售后服务方案


	60
	根据投标人所提供的售后服务方案（包括但不限于：项目实施方案、售后服务团队及培训方案、售后服务保障、备品备件、售后时间安排和应急响应及到现场时间、故障处理技术支持服务）等进行综合评审：方案内容描述完整、科学合理、层次细化、有针对性、可操作性强的，符合本项目实际情况且方案不存在缺漏项或缺陷的计 60 分；有内容缺漏项的每处扣 5分；有内容缺陷的每处扣 2分，未提供不计分。

（备注：1、缺漏项：是指未提供对应内容

2、缺陷：是指描述不清、内容不完整、非专门针对本项目或者不适用本项目、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、无条理性等）


 








